JKJQ-1绝缘油介电强度测定仪

使

用

说

明

书

尊敬的用户：

感谢您选用JKJQ-1 绝缘油介电强度测定仪。

我们希望本仪器能使您的工作更加轻松愉快，使您在试验分析工作中得到办公自动化的感觉。

在使用仪器之前，请阅读本说明书，并按说明书对仪器进行操作和维护，以延长其使用寿命。

“只需轻轻一按，试验会自动完成”是本仪器的操作特点。

如您对本仪器感到满意，请告诉您的同行；如您对本仪器有不满意的地方，请拨打（0312）3917287告诉时刻为您服务的—保定市金科汇电子有限公司，本公司一定会使您满意！

一、概述

在电力系统、铁路系统及大型石油化工厂矿，企业都有大量的电气设备，其内部绝缘大都是充油绝缘型的，绝缘油的介电强度是必测的常规试验。为适应市场需要，我公司依据国家标准GB/T507-2002、行标DL429.9-91以及最新的电力行业标准DL/T846.7-2004自行研发、生产了系列绝缘油介电强度测定仪。本仪器以单片微计算机为核心，实现了测试全部自动化，测量精度高，极大的提高了工作效率，大大减轻了工作人员的劳动强度，同时本仪器外观小巧，携带方便。

二、主要功能及特点

1、本仪器采用微处理器，自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作，可在0～80KV范围内进行油循环耐压试验。

2、大屏幕彩色液晶显示，可触摸，中、英文互换菜单提示；外形美观，体积小巧。

3、本仪器操作简单，操作人员只需进行简单的设置，仪器将会按照设定自动完成1杯油样的耐压试验。1～10次的击穿电压值和轮回次数会自动存储，试验完成后，热敏打印机可打印出各次击穿电压值和平均值。

4、仪器测试执行标准包含行业标准、国家标准及国外标准，且操作简单便捷。

- 5、掉电保持，可存储100个实验结果。

6、采用单片机控制进行匀速升压，电压频率准确到50HZ，使得整个过程便于控制。

7、具有过压、过流、限位等保护，以保障操作人员的安全。

8、具有温度测量显示功能以及系统时钟显示。

9、标准RS232接口，可与计算机通信。

10、USB接口，可导出测试数据。

三、主要技术指标

- 输出电压：0～80KV（可选）

- 电压畸变率：＜3%

- 升压器容量：1.5KVA

- 测量精度：±3％

5、电源电压：AC220V±10%  50Hz±1 Hz

6、功率：200W

7、适用温度：0℃～45℃

8、适用湿度：＜75%RH

9、外形尺寸：460×280×320

四、操作方法

1、测试前准备

〔1〕 本仪器在使用前应首先将接地端子（设备的右侧面）与地线联接牢固，要特别注意不能虚接。

〔2〕 按标准提取油样，用标准规调整好油杯内电极距离，按有关要求清洗油杯，然后将油样倒入油杯，关闭箱盖。

〔3〕 上述各项确认无误后，接入AC220V电源，准备进行试验。

2、测试开始

〔1〕 按下电源开关，进入如下界面：

图1

〔2〕 系统参数设置：

图 2

按“设置”键，进入如上图2所示界面，

- 标准选择

用户可根据需要选择试验执行的标准,选中标准后可显示标准的内容。

“”表示不选择，“”表示选择。“”和“”可以上、下翻页来选择其他标准。

若选择“自定义”，则可根据实际需要选择升压条件，自定义界面如图3所示，

图3

停升电压：10～80KV可调

静放时间：0～15分可调

升压间隔：0～5分可调

搅拌时间：0～120秒可调或连续

升压次数：1～10次可调

升压速度：0.5KV/S～5.0 KV/S可调

若选择其他标准，此处以电力标准DL/T 846.7-2016为例，如图4所示，搅拌时间和升压速度为可选项，选定好后点击“”返回到上一级页面。

图 4

②系统设置

(1)自动打印 开/关，可通过按钮来选择

“” 表示不选择，“” 表示选择

(2)时间设置 当仪器时间不精确时，可进行调整

(3)仪器校准 一般地，用户无需对仪器进行校准

(4)仪器信息 可查看仪器的版本信息、出厂信息等

当设置完成后，点击“”保存设置内容，返回主界面。

〔3〕试验：

按“试验”键，进入如下界面：

图5

静放时间结束后自动进入升压界面，点击“开始”键可跳过静放进入升压界面。点击“”退出试验界面，返回主界面。

图6                               图7

若点击“停止”键，则停止升压，若点击“升压”键，则升压

若点击“降压”键，则降压。

第一次试验结束后，进入延时界面如图7所示。

延时结束后，继续进行下一次试验，直到完成用户设置的升压次数，试验完成后进入样品编号输入界面，如图8所示：

图8                                    图9

点击“”输入样品编号后，点“OK”键存储数据并进入数据显示与打印界面，如图9所示。

〔4〕 数据浏览：

按“数据浏览”键，进入如下界面：

图10

选择“”数据页可上翻，选择“”数据页可下翻，

选择需要打印的记录，点击“”即可, 选择“”可删除当前页的数据，选择“”后插入U盘，即可USB导出数据，选择“”可清空数据。

五、注意事项

1、试验前油样的选择，安放及电极间的距离应符合国标及行标。

2、电源接通后，严禁操作人员或其它人员触及外壳，以免发生危险。

3、本仪器在使用过程中如发现异常，应立即切断电源。

4、新油杯或新清洗的油杯应先击穿24次才可进行试验，油杯在不进行试验时应用干净的油侵泡。

六、维护与保养

1、避免将本仪器暴露于潮湿的环境中。

2、油杯和电极需保持清洁，在停用期间，应盛以新变压器油保护。再次使用前，检查电极间距离有无变化，电极头与电极杆丝扣是否松动，如有松动应及时旋紧。

七、油杯清洗方法及常见故障排除

- 油杯清洗方法

⑴ 用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆。

⑵ 用标准规调整好电极间距。

⑶ 用石油醚(忌用其它有机溶剂)清洗3次，每次须按以下方法进行：

- 将石油醚倒入油杯，占油杯容量的1/4～1/3。

- 把一块用石油醚冲洗过的玻璃片盖住油杯口，均匀摇晃一分  钟，注意要有一定力度。

- 将石油醚倒掉，用吹风机吹干2～3分钟。

⑷ 用待测油样清洗1～3次。

- 将待测油样倒入油杯，约1/4～1/3。

②用吹干的玻璃片盖住油杯，均匀摇晃1～2分钟，注意要有一定力度。

③倒掉剩余油样之后即可做打压实验。

- 搅拌桨清洗方法

⑴ 用干净的绸布反复擦拭搅拌桨，直至表面无细小颗粒，忌用手接触搅拌桨表面。

⑵ 用镊子夹住搅拌桨，浸入石油醚中反复洗涮。

⑶ 用镊子夹住搅拌桨，用吹风机吹干。

⑷ 用镊子夹住搅拌桨浸入待测油样内反复洗涮。

- 油杯储放

方法1：实验完毕后，用质量较好的绝缘油倒满油杯，并将油杯平稳放置。

方法2：按上述清洗方法用石油醚清洗吹干后放入真空干燥器中储存。

注：第一次测试前和测试劣质油后必须按上述方法清洗油杯和搅拌浆。

- 常见故障排除方法

⑴ 电源指示灯不亮，屏幕无显示

① 检查电源插头是否插紧

② 检查电源插座内的保险管是否完好

③ 检查插座是否有电

⑵ 油杯无击穿现象

① 检查线路板接插件插接是否到位

② 检查箱盖高压开关是否接触好

③ 检查是否高压接点无吸合

④ 检查是否存在高压断线

⑶ 打印机不打印

① 检查打印机电源线是否插接到位

② 检查打印机数据线是否插接到位

八、附录：仪器校准

1、点击“参数设置”中“仪器校准”后进入密码输入界面，如图12所示，

图11                       图12

输入密码：1397

2、输入密码后进入仪器校准界面，如图13所示

1)、校准数据

点击“校准数据”进入历史校准数据存储界面，如图14所示，

“实际值”为仪器测得的值，“测量值”为万用表显示值,点击任意一个值都可对该数据进行修改。用户如果需要重新校准数据时，需先初始化校准的数据，点击“初始化”即可。若需要恢复仪器出厂数据，点击“出厂设置”即可。

图13                     图14

2)、点击图13中的“开始校准”按键，进入仪器校准界面如图15所示。

连接好分压器、万用表，点击“开始”键即进入仪器升压界面，如图16所示，当仪器升压至需要测试的数据时，点击“停止”键，记录下仪器显示值和万用表显示值，再点击“开始”键仪器将继续升压，待测试完成后点击返回键，将测试的数据输入到“校准数据”中存储。

图15                                    图16