JKJQ-3绝缘油介电强度测定仪

使

用

说

明

书

尊敬的用户：

感谢您选用JKJQ-3绝缘油介电强度测定仪。

我们希望本仪器能使您的工作更加轻松愉快，使您在试验分析工作中得到办公自动化的感觉。

在使用仪器之前，请阅读本说明书，并按说明书对仪器进行操作和维护，以延长其使用寿命。

“只需轻轻一按，试验会自动完成”是本仪器的操作特点。

如您对本仪器感到满意，请告诉您的同行；如您对本仪器有不满意的地方，请拨打（0312）3917287告诉时刻为您服务的—保定市金科汇电子有限公司，本公司一定会使您满意！

一、概述

在电力系统、铁路系统及大型石油化工厂矿，企业都有大量的电气设备，其内部绝缘大都是充油绝缘型的，绝缘油的介电强度是必测的常规试验。为适应市场需要，我公司依据国家标准GB/T507-2002、行标DL429.9-91以及最新的电力行业标准DL/T846.7-2004自行研发、生产了系列绝缘油介电强度测定仪。本仪器以单片微计算机为核心，实现了测试全部自动化，测量精度高，极大的提高了工作效率，同时也大大减轻了工作人员的劳动强度。

二、主要功能及特点

1、本仪器采用微处理器，三杯一体，自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作，可在0～80KV范围内进行油循环耐压试验。

2、大屏幕液晶显示，汉字菜单提示。

3、本仪器操作简单，操作人员只需进行简单的设置，仪器将会按照设定自动完成1-3个油样的耐压试验。每个油样，每次击穿电压值和轮回次数会自动存储，试验完成后，热敏打印机可打印出各油样各次击穿电压值和平均值。

- 掉电保持，可存储100个实验结果，并可显示当前环境温度和湿度。

5、采用单片机控制进行匀速升压，电压频率准确到50HZ，使得整个过程便于控制。

6、具有过压、过流、限位等保护，以保障操作人员的安全。

- 具有温度测量显示功能以及系统时钟显示。

8、标准RS232接口，可与计算机通信。

三、主要技术指标

- 输出电压：0～80KV（可选）

- 电压畸变率：＜3%

- 升压速度：0.5～5KV/S（可调）

- 静放时间：15分（可调）

- 升压间隔：5分（可调）

- 升压次数：1～10次

- 升压器容量：1．5KVA

- 测量精度：±3%

- 电源电压：AC220V±10%  50Hz±1 Hz

- 功率：200W

- 适用温度：0℃～45℃

- 适用湿度：＜75%RH

- 外形尺寸：585×390×410

四、面板说明

仪器显示器为触摸显示器，直接点击屏幕上所需要的项目即可进入。

五、操作方法

1、测试前准备

① 本仪器在使用前应首先将接地端子（设备的右侧面）与地线联接牢固，要特别注意不能虚接。

② 按标准提取油样，用标准规调整好油杯内电极距离，按有关要求清洗油杯，然后将油样倒入油杯，关闭箱盖。

③ 上述各项确认无误后，接入AC220V电源，准备进行试验。

2、测试开始

① 按下电源开关，进入如下界面：

② 参数设置：

点击屏幕上“参数设置”键，进入如下界面：

升压设置：用户可根据实际需要自行选择。

停升电压：10～80KV

静放时间：0～15分

升压间隔：0～5分

搅拌时间：0秒～120秒，连续

升压次数：1～6次

升压速度：0.5KV/S～5.0 KV/S

杯位设置：根据用户测试的油样放置的油杯位为准。

⑴：是 否 ⑵：是 否 ⑶：是 否

打印设置：用户自行选择。

自动打印：是 否

时钟设置：用户需要校时时可自行更改。

14/10/25 10:24:37

设置完毕，按   键退出此界面。

③ 开始试验：

点击屏幕上“开始试验”键，进入如下界面：

测试从1号杯开始，界面显示“静放中，请稍后……”、警方时间倒计时结束后显示依次显示“正在升压”“搅拌、降压以及延时······”，按顺序做完3个杯位，再重新从1号杯开始测试，直到完成用户设置的升压次数，蜂鸣器发出响声，按“返回”键返回初始界面。

④ 数据浏览打印：

点击屏幕上“数据浏览”键，进入如下界面：

选择“”或“”，选择需要打印的记录，选择“”既可。

六、注意事项

1、试验前油样的选择，安放及电极间的距离应符合国标及行标。

2、电源接通后，严禁操作人员或其它人员触及外壳，以免发生危险。

3、本仪器在使用过程中如发现异常，应立即切断电源。

4、新油杯或新清洗的油杯应先击穿24次才可进行试验，油杯在不进行试验时应用干净的油侵泡。

七、维护与保养

1、避免将本仪器暴露于潮湿的环境中。

2、油杯和电极需保持清洁，在停用期间，应盛以新变压器油保护。再次使用前，检查电极间距离有无变化，电极头与电极杆丝扣是否松动，如有松动应及时旋紧。

3、本仪器油杯箱内高压电磁开关是充油绝缘型的，应定期通过透明的开关壳体观察油面，如油面距顶部间距离超过10mm应旋开丝堵补充符合GB2536的25号变压器油。

八、油杯清洗方法及常见故障排除

1、油杯清洗方法

⑴ 用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆。

⑵ 用标准规调整好电极间距。

⑶ 用石油醚(忌用其它有机溶剂)清洗3次，每次须按以下方法进行：

- 将石油醚倒入油杯，占油杯容量的1/4～1/3。

② 把一块用石油醚冲洗过的玻璃片盖住油杯口，均匀摇晃一分钟，注意要有一定力度。

- 将石油醚倒掉，用吹风机吹2～3分钟。

⑷ 用待测油样清洗1～3次。

- 将待测油样倒入油杯，约1/4～1/3。

② 用吹干的玻璃片盖住油杯，均匀摇晃1～2分钟，注意要有一定力度。

- 倒掉剩余油样之后即可做打压实验。

2、搅拌桨清洗方法

⑴ 用干净的绸布反复擦拭搅拌桨，直至表面无细小颗粒，忌用手接触搅拌桨表面。

⑵ 用镊子夹住搅拌桨，浸入石油醚中反复洗涮。

⑶ 用镊子夹住搅拌桨，用吹风机吹干。

⑷ 用镊子夹住搅拌桨浸入待测油样内反复洗涮。

3、油杯储放

方法1：实验完毕后，用质量较好的绝缘油倒满油杯，并将油杯平稳放置。

方法2：按上述清洗方法用石油醚清洗吹干后放入真空干燥器中储存。

注：第一次测试前和测试劣质油后必须按上述方法清洗油杯和搅拌浆。

4、常见故障排除方法

⑴ 电源指示灯不亮，屏幕无显示

① 检查电源插头是否插紧

② 检查电源插座内的保险管是否完好

③ 检查插座是否有电

⑵ 油杯无击穿现象

① 检查线路板接插件插接是否到位

② 检查箱盖高压开关是否接触好

③ 检查是否高压接点无吸合

④ 检查是否存在高压断线

⑶ 显示器对比度不够

① 调节线路板上的调节电位器

⑷ 打印机不打印

① 检查打印机电源线是否插接到位

② 检查打印机数据线是否插接到位